实验设备技术任务书

设备名称和主要技术要求

设备名称：减振轮固有频率测试仪。

- 设备用途：用于本公司扭振减振轮产品在特定环境下固有频率测试。

  - 测量外圈带轮相对于内圈轮毂(固定)的固有频率。测量方法是将内圈轮毂固定在扭转振动装置上，进行扫频激振，同步测量外圈带轮和内圈轮毂的振动加速度之比。当相位变化90°(或比值最大)时的频率即为扭振减振器的固有频率。

  - 用力锤敲击曲轴皮带轮，通过帖在曲轴皮带轮上的传感器，用测试系统获得零件的固有频率。

- 设备主要要求：

  - 在专用试验台上测量扭转减振器在不同温度(10~100℃)下的固有频率及阻尼系数；

  - 采用正弦扫频扭振激励方式，扫频范围10~1000 Hz；

  - 试验台配不同夹具可对多种扭振减振轮进行上述试验；

  - 测试系统包括工作台、扭振轮试验轴系、电动式激振器、振动加速度传感器、数据采集信号调理仪以及恒温加热装置组成。

  - 测试系统至少包括以下组成：

8通道USB2.0数据采集箱1台

4通道信号调理仪1台

加速度传感器(含磁力座)4只

低噪声线5米/根4根

激振器(5Kg)1台

功率放大器(100W)1台

红外测温仪1台

接触式测温仪1台

专用恒温箱1台

扭振轮实验箱1台

实验用力锤1把

主流电脑1台

  - 分析系统至少包括：

数据采集及处理

信号与系统分析

正弦扫频特性分析

  - 仪器收纳规整，布线合理。

- 质量保证及服务

  - 软件在Windows 环境下免费升级。

  - 硬件(AZ308S、AZ804)免费保修二年。

  - 外购件按照制造厂保修条件。

  - 质量保证期为一年，质保期内当设备发生故障时，供方72小时内必须派维修人员到现场协助排除故障,供方免费为用户维修及更换备件；

  - 供方应提供质保期过后的服务承诺。

- 交付安装地点：

湖北省襄阳市 东风襄阳旋压技术有限公司

- 技术资料

  - 需提供技术资料的明细

  - 对外购的主要元器件，应附带产品清单明细表、说明书及生产厂家联系方式。

  - 设备安装及调试指导书；

  - 设备使用说明书；

  - 技术资料的语言、格式及份数要求

技术资料的语言为中文。以上书面资料各三份，电子版一份。

设备外购件的有关要求：设备外购件应符合国际ISO标准

- 培训

  - 供方应在终验收时对用户做如下内容的技术培训工作（费用由供方承担）；培训内容：

  - 相关人员应达到熟练操作设备；

  - 相关人员应达到熟练处理设备故障的能力

只有上述项目全部合格后，技术培训方算合格。

- 设备包装、运输

7.1包装规定

供方提供的货物需采用相应标准保护措施进行包装，并应有良好的防潮、防水、防锈（防锈期应保证2年以上）、防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场，供方应承担

由于包装不妥而引起的货物锈蚀、损失和丢失的责任。

7.2运输规定：供方负责运输及费用。

7.3到货后的检查核对规定：按货物清单检查核对。

- 安装、调试

8.1设备到达需方后，供方派技术人员到需方现场进行指导安装，负责调试与培训工作；

8.1供方实施安装、调试、培训工作。